配置与技术参数要求：

## 心电信息管理系统硬件配置

### 1移动心电采集设备

- 输入阻抗：≥5MΩ

- 输入回路电流：≤0.1μA

- 噪声：≤15μVp-p

- 时间常数：≥3.2s

- A/D转换：24bit；

- 定标电压：1mV±5%；

- 标准灵敏度：10mm/mV±5%；

- 走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

- 设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集；

- 显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

- 为保障设备在使用过程中的便携性，要求主机采用内置扫描模块，可扫描条码及二维码读取患者基本信息;

- 主机具有便携式提手，方便使用者急诊使用；

- 主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能；

- 提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

- 可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式；

- 支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示；

- 具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。