化学发光设备技术参数

1、仪器类型：全自动化学发光免疫分析仪器；仪器及配套试剂均需具有医疗器械注册证书，提供相关复印件并加盖公司公章

2、检测方法学：采用吖啶酯直接化学发光法

3、分析方法：夹心法、间接法、捕获法和竞争法等

4、样本类型：血清、血浆和尿液

5、拓展功能：拓展多个分析模块，可以拓展≥4个模块，可以对接流水线

6、单台仪器每小时≥600的测试通量，多台联机最大到每小时≥2400的测试通量

7、检测时间短，≤15min出第一份测试结果

8、进样轨道：单次容量≥600个样本，需采用轨道式进样

9、轨道采用十孔架进样，样本转载方便快捷

10、一套发光设备≥30个试剂位，工作中可在线更换试剂

11、试剂仓冷藏功能：试剂仓具有2-8°C独立冷藏功能，仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏

12、加样方式：钢针加样，样本携带污染率＜0.1ppm

13、校准方式：自动校准无需人工注册，试剂采用2点或3点校准

14、可开展传染病、肿瘤标志物、甲状腺功能、激素等常规项目检测

15、传染病类项目，可开展结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测、甲戊丁肝炎抗体检测

16、肿瘤类项目，可开展前列腺癌筛查检测包括总前列腺特异性抗原检测T-PSA、游离前列腺特异性抗原F-PSA以及复合前列腺特异性抗原C-PSA。血管内皮生长因子检测、胸苷激酶1生命周期检测等。

17、可拓展阿尔茨海默病相关检测项目。

18、试剂和设备一起询价，试剂为中标品种且价格不高于人民医院采购价格。