常规生化主要技术参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 一点终点法、两点终点法、速率A法、两点速率法等 |
| 2 | 校准方法 | 一点线性、两点线性、多点线性、非线性校准等 |
| 3 | 联机功能 | 支持联机功能：最多可四台仪器同时联机 |
| 4 | 急诊功能 | 具有独立急诊位，急诊项目最快10分钟出结果。 |
| 5 | 处理能力 | 单台仪器每小时2000的测试通量，电解质分析单元900测试/小时 |
| 6 | 自动/智能化 | · 糖化血红蛋白机内溶血 · 交叉污染自动规避，支持试剂间、样本间、反应杯间交叉污染自动规避，有效提高测试结果质量 · 液面探测技术，适用于多种介质 · 样本针堵塞检测功能，自动检测吸样时异常并发出警报 |
| 7 | 样本加载方式 | 轨道式循环进样 |
| 8 | 样本载架 | 每个样本架可放置10个样本杯或试管。支持同时在机装载大于600个样本（300进样+300缓冲区+20急诊样本位） |
| 9 | 样本分注量 | 2~30ul，0.1ul步进 |
| 10 | 样本预稀释功能 | 具有样本自动稀释功能 |
| 11 | 样本复查功能 | 具有样本手工复查和自动复查功能 |
| 12 | 试剂分注量 | 10~300ul，0.5ul步进 |
| 13 | 试剂位 | 双试剂盘，各60个试剂位（包含清洗剂瓶），所有试剂冷藏保存（2~8℃） |
| 14 | 同步分析项目 | 60项（含ISE） |
| 15 | 反应体积 | 80-360ul |
| 16 | 反应容器 | 石英比色杯 |
| 17 | 反应容器清洗 | 10阶清洗（内外壁增压清洗，内外壁分离清洗技术，瀑布式外壁清洗，内壁高压清洗，减少携带污染） |
| 18 | 反应位 | 转盘方式，内外双圈设计，418个反应位 |
| 19 | 反应时间 | 10-22分钟 |
| 20 | 反应温度 | 37±0.1℃（固体直热） |
| 21 | 分光系统 | 全息凹面平像场光栅后分光，14波长（340、405、450、478、505、542、570、605、630、660、700、750、805、850nm） |
| 22 | 吸光度范围 | 多波长，0~3.6A |
| 23 | 搅拌方式 | 双相桨式搅拌棒搅拌 |
| 24 | 操作系统 | 24寸显示器，中文操作界面，实时显示测试进程 |
| 25 | 监视功能 | 反应过程监视、数据监视、反应曲线等 |
| 26 | 软件系统 与接口 | · 通过全自动生化分析仪软件系统查看结果和发放检验报告，也可以与采购方实验室管理系统Liswell软件连接，发放检验报告； · 数据输入：系统进行扫描条码识别，同时可接受样本的条码输入； · 数据输出：整套设备可与实验室配套信息管理软件对接，实现有效的智能化信息管理。 |